## Hoja1
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE IBAGUE TOLIMA "Favor diligenciar completamente los campos sombreados en color amarillo,
ANEXO TECNICO ECONOMICO
COMPRA DE EQUIPO BIOMEDICO ESTABLECIDO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4388 DE NOVIEMBRE DE 2022 CELEBRADO CON LA GOBERNACION DEL TOLIMA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE NEUMOLOGIA SEDE LIMONAR DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. IBAGUÉ TOLIMA”.
NOMBRE OFERENTE |  | VALIDEZ OFERTA | Nit 890706833-9
NIT |  | TIEMPO ENTREGA PEDIDO
DIRECCION |  | FORMA DE PAGO
TELEFONO |  | OBSERVACIONES GENERALES
CIUDAD |  | REGIMEN
NOMBRE DEL CONTACTO
CELULAR DEL CONTACTO
CODIGO | DESCRIPCION | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS | CANTIDADES | Valor Uni | Iva | Uni total | Total
1 | TORRE BRONCOSCOPIO CON EBUS | 1. MONITOR: 1.1 Grado médico. 1.2 Mínimo 25" pulgadas. 1.3 Resolución de Alta Definición HD / Full HD. 1.4 Angulo de Visión 178°. 1.5 Iluminación de fondo tipo LED. 1.6 Salidas de video: DVI, S-Video, compuesto y SDI 1.7 Entradas y Salidas Digitales HD: DVI , SDI Opción: S-Vídeo y Compuesto. 2. ESTACION DE TRABAJO: 2.1 Carro de trasporte para equipos de endoscopia. 2.2 Soporte de monitor, que permita el posicionamiento. 2.3 Compacto. 2.4 bandeja superior para teclado. 2.5 Canaletas para disposicion de cables. 2.6 Transformador integrado. 2.7 Capacidad de soportar monitor de 27". 3. PROCESADOR DE VIDEO: 3.1 Videoprocesador de alta definición. 3.2 Salida de video RGB, S-VIDEO DVI. 3.3 Tres niveles de contraste. 3.4 Función automática de Iris. 3.5 Realce del color en 3 colores. 3.6 Ajuste de color de minímo 8 pasos en azul, rojo y cromatica. 4. FUENTE DE LUZ: 4.1 Lámpara principal de Xenón 300 w lámpara de arco corto sin ozono. 4.2 Lámpara auxiliar Halógena 12V mínimo 35W 4.3 Control de luz y brillo automático o manual. 4.5 Niveles de bomba de aire Alto, medio, bajo, apagado 4.6 Vida útil de la lámpara 500 horas mínimo 4.7 Refrigeración por aire a presión | 1
5. VIDEOBRONCOSCOPIO: 5.1 Direccion visual 0°. 5.2 Calidad de imágen: HD - Campo de visión: 120° 5.3 Rango de observación: 2-100mm con un rango de tolerancia de +/- 1 mm. 5.4 Diámetro de extremo distal con rango máximo 6,2 mm. 5.5 Zona de angulación: Ángulo arriba 180° y abajo 130°. 5.6 Diámetro de canal de trabajo máximo 2,8 mm. 5.7 Longitud de trabajo 600 mm. 6. ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO BRONQUIAL: 6.1 Longitud de trabajo Mínimo 600 mm. 6.2 Canal de trabajo minimo 2 mm - Campo de visión mínimo 80° 6.3 Dirección de visión: 35º recta o convexo. 6.4 Diámetro de extremo distal con un rango máximo 6.9 mm. 6.5 Max angulación Up mínimo 120° - Max angulación de Down 90° 6.6 Longitud mínimo 600 mm. 7.ACCESORIOS: 7.1. Cable Desmontable 7.2. Cable SDI. 7.3 Cable conexión endoscopios. 7.4 Unidad de mantenimiento. 7.5 Probador de fugas. 7.6 Cable para un solo teclado. 8.ALIMENTACION ELECTRICA: 8.1 100-120 VCA - 50/60 Hz.
2 | EQUIPO DE CRIOCIRUGIA | 1.1 Temperatura de congelación mínima -10°C. 1.2 Velocidad de enfriamiento 1.3 -10 hasta -50°C/min . 1.3 Tiempo de congelación Máximo 3 minutos. 1.4 Número de niveles de efecto 1 a 5 . 1.5 Número de áreas de memoria 10. 1.6 Activación Interruptor de pedal. 1.7 Gas de enfriamiento CO2 1.8 Presión de entrada Rango de 45 a 65 bar. 1.9 Accesorios: Pedal monopedal, Minimo 2 sondas desechables, Adaptador para cilindro de gas, cable de exensión, cilindro de gas de CO2, Carro de transporte, Tubo de gas, flexible con minimo 1m de longitud y Canasta. | 1
3 | FUENTE DE LASER PARA BRONCOSCOPIA | 1. Unidad láser : 1.1 Láser quirugíco para funcionamiento por medio de endoscopia. 1.2 Láser: tipo Diodo azul. 1.3 Lóngitud de onda: 445nm. 1.4 Potencia: 10W. 1.5 Acomplamiento de la fibra: Arco láser. 1.6 Haz de puntería: 532 nm, regulado. 2. Pantalla de visualización 3. Modo de tratamiento: pulsado mediante pedal 4. Conducción del láser: por medio de fibras. 5. Díametro de las fibras láser: entre 300-600 µm 6. Que realice: coagulación, evaporazición y cirugía sin sangre. 7. Base para la consola, estuche de almacenamiento, transformador de corriente. | 1
4 | ESPIROMETROS PORTATIL | 1. Espirómetro portátil mediante uso en PC-software. 2. Pruebas y parámetros Broncodilatación, Broncoconstricción. 3. Flujo V 0 a +/- 16 L/s. 4. Precisión minimo 2% o minimo 20ml/s. 5. Compatible con Windows, 7, 8.1 o 10. 6. Conectividad Bluetooth o USB. 7. Accesorios; Boquilla tubo de flujo, Pinzas nasales y Cable USB. 8. Batería de pilas Recargables o sistema de carga. | 3
5 | EQUIPO PARA PRUEBA DE FUNCIÓN PULMONAR | 1.Parametros de Espirometría Mínimo FVC, SVC, MVV. 2. Flujo/ Volumen - Precisión: minimo ± 2% - Precisión de flujo ±2,5 % o 50 mL/s. 3. Resistencia: <1.2cmH2O/(L/s) . 4. Rango de flujo: 14L/s. 5. Analizador de gas; De tipo infrarrojo,Rango 0-0,35 % , Calibración Automático con control de calidad . 6. Cumplimiento con los criterios - ATS/ERS . 7. Uso pediatricos; Para niños a partir de 5 años . 8. Pantalla de visualización. 9. Accesorios: Boquillas para adultos / pediátrica. Filtro antibacteriano. | 1
6 | PULSOXIMETROS DE MEDICION DE MONITORIA 24 HORAS | 1.Pulsoximetro de muñeca, portátil.. 2. Inhalambrico. 3. Con conexión a Bluetooth . 4.Facil programación. 5. Método de medición: transmisión espectrofotometría. 6. Rango de precisión y de medición: rango: Sp02: de 0% a 100%. 7.Frecuencia de pulso de entre 18 a 300 ppm . 8.Accesorios: Sensor de oximetria adulto. 9.Batería con opción recargable de autonomía, que duren al menos 24 horas seguidas como mínimo . | 3
7 | POLISOMNOGRAFO PORTATIL | 1.Canales: Minimo 25 canales. 2. Tasa de muestreo: Al menos 200 Hz. 3. Tarjeta de memoria Mínimo 2 GB. 4.Transmisión de datos; Tarjeta de memoria y/u otro método. 5. Tiempo de grabación: Minìmo 24 horas. 6.Accesorios: Banda de esfuerzo, Sensor de oximetría , Canula nasal, Kit de cables con broche, Maletín de transporte. 7. Alimentación Electrica: Batería opcional recargables o cargador | 2
8 | POLISOMNOGRAFO | 1.Canales: Minimo 50 canales. 2. Canales diferenciales - Mínimo 7 3.Sensor de ronquido; Micrófono para detectar ronquido. 4. Tasa de muestreo; Mínimo 2000Hz . 5. Tasa de almacenamiento; Minimo 500 Hz. 6.Interfaz de comunicaciòn: Ethernet o red. 7. Resolución: Mínimo 16 bits. 8. Accesorios: Fotoestimulador, Sensor de posición, Sensor de ronquido, Sensor de termocupla, Canula nasal, Banda de esfuerzo, Electrodos. 9. Alimentación Electrica: 110/220 a 50/60Hz. | 4
9 | POLIGRAFO PORTATIL | 1.Canales: Minimo 13 canales. 2. Pantalla: Para la visualización de señales. 3.Transferencia de datos; Micro sd, Usb entre otros. 4. Unidad sencilla. 5. Almacenamiento de la información. 6. Mínimo 12 horas de recolección de datos. 7. Accesorios: Maleta de transporte, Banda inductiva para abdomen,Sensor de oximetria, Cánula nasal, Kit de cables, Electrodos adhesivos, Cables tipo broches. 8. Alimentación Electrica: Batería opcional recargables o cargador. | 1
10 | MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO | 1.Monitor para Pacientes adulto pediátrico y neonatal. 2. ECG: 2.1 Monitorización de ECG derivaciones entre 3 a 5 electrodos ; Rango de detección de QRS. 2.2. Detección de marcapasos. 2.3.Análisis de arritmias y del segmento ST en la cabecera en todas las derivaciones disponibles. . 2.4. Rango de Frecuencia: desconexión del filtro, Filtro de monitorización, filtro ESU. 3. Detección de apnea, umbral de detección, respiraciones por minuto. 4. PULSOXIMETRO. 4.1 Visualización de los parámetros de saturación y el pulso (velocidad y forma de onda). 4.2 Método de medición : transmisión espectrofotometría. 4.3 Rango de precisión y de medición: rango: Sp02: de 0 a 100%. 4.4 Pulso: entre 40 a 240 bpm. 5. TEMPERATURA: 5.1 Rango de medida absoluta: 0° a 50°C. 5.2 Precisión absoluta : ± O, 1 °C. 6. PRESION NO INVASIVA: 6.1 Presiones sistólica, media y diastólica. 6.2 Rango: 20mmHg a 270 mmHg. 7.PRESIÓN INVASIVA : 7.1 Mínimo 2 canales para presión invasiva. 7.2 Rango de medición: 0 mmHg a 300 mmHg. 8. CAPNOGRAFÍA: 8.1 Toma de capnografía por medio de sistema sidestream o mainstream - Rango de medición: 0 mmHg a 150 mmHg. 9. ESPECIFICACIONES DE DISPLAY: Pantalla mínimo 12". 10. ALARMAS: Altas , Medias y bajas, Alarmas auditivas tonos seleccionables por el usuario,alarmas visuales, de los parametros se SPO2, Frecuencia cardiaca, presion no invasiva, Temperatura. 11. GESTION DE LA INFORMACION: Almacenamiento : 24 horas de información de tendencias de los Parámetros; tendencia en gráficas, tendencia tablas. 12. Cable ECG, latiguillos para 3 o 5 derivas, Cable troncal Sp02, sensor de Sp02 reutilizable, para pacientes desde 1Kg, Brazalete reutilizable adulto y pediátrico, Manguera para NIBP pediátrico,Adulto si se requiere diferencial, 2 Interfaces para IBP, sensores de capnografía. 13. ESPECIFICACIONES ELECTRICAS: Voltaje : 100 - 240 Vac ; frecuencia : 50/60 Hz - Batería: entre 2 a 5 Horas de monitorización. | 1
11 | MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO | 1.Monitor con pantalla de 10" como mínimo. 2.Despliegue de tendencias de 24 horas como mínimo. 3. Con Alarmas visuales y audibles, mensajes de error, y Silenciador de alarma. 4. ECG que permita seleccionar 3 o 5 derivaciones. 5. Con monitorizacion de Parametros (ECG, NIBP , SPO2, TEMP, Respiracion) de forma numerica y por visaulizacion de ondas. 6. Tipo de cable ECG con 3 a 5 leads. 7.PNI: Rango: 40 a 270 mmHg. 8. Temperatura: Rango: 0 a 50 C°. 9. Spo2: rango de 0-100% . 10.Pulso: 40-240 rpm. 11. ACCESORIOS: Brazalete bariátrico, adulto, pediátrico, neonatal, cable ECG con minímo 3 derivaciones, Sensor SPO2 reutilizable para pacientes adulto, pediátrico y neonatal. 12. Bateria con autonomia de minimo de 3 horas . | 4
12 | CPAP | 1.Rango de presión de 4 a 20 cm H2O. 2. Peso Maximo 3kg. 3. Pantalla de visualización. 4. Sistema de humidificación. 5.Filtro estandar. 6. Tubo de aire. 7.Detección Apnea y el inicio del sueño. 8. Nivel de ruido Máximo 27 dBA. 9. Control: Botón de Inicio/Detener - Botón de menú. 10. Alimentación Electrica de 100 a 240 V. | 4
13 | BPAP | 1. Ventilación No invasiva. 2. Humidificador Integrado. 3. Pantalla. 4. Sistema de alarmas. 5. Filtro estandar. 6. Rangos de presión Mínima 3 a 25 cmH2O. 7. Accesorios: Manguera de aire,Tarjeta de memoria. 8. Alimentación Electrica 100–240 V, 50–60 Hz | 4
14 | ANALIZADOR DE ÓXIDO NÍTRICO EXHALADO | 1. Equipo portátil. 2. Detección Por medio de sensor electroquímico. 3. Rango de medición 0-300 ppm como mínimo. 4. Precisión ± 5ppb del valor medido < 50ppb - ± 10% del valor medido > 50ppb . 5. Exactitud ± 5ppb del valor medido < 50ppb - ± 10% del valor medido > 50ppb . 6. Con pantalla para visualización. 7. Accesorios Boquilla desechable . 8. Peso:< 500 g. 9. Alimentación Electrica : Por medio de sistema de baterias recargables o desechables | 1
15 | VENTILADOR MECÁNICO DE TRANSPORTE | 1. Para pacientes pediátricos y adultos . 2. Modo ventilantorios : V-A/C, P-A/C, V-SIMV, P-SIM, PRVC - Control de la ventilación: volumen y presión. 3. Parámetros: Flujo: 0 a 15 l/m ± 0.5 - Frecuencia respiratoria: 1 a 80 rpm - presión plateau, ventilación manual, respaldo de apnea, oxígeno en uso, relación I:E - Volumen corriente: 100 a 2000 ml - Tiempo inspiratorio: 0,3 a 5,0 segundos - FiO2 : 21 a 100 % con escala de 1% - PEEP: 0 (off) a 30 cm H2 O - Presión de soporte: 0 a 60 cm H2 O - Presión inspiratoria máxima (PIP): 10 a 80 cm H2O. 4. Alarmas : Límite de presión superior en la vía aérea: valores de 10 a 80 cm H2 O - Límite superior de alarma de frecuencia respiratoria rpm: apagado, 2 a 99 - Indicador LED de estado/alarma - Registro de alarmas y eventos. 5. Peso: Máximo 20kg. 6. Presión de entrada de oxígeno: 55 psig ó en un rango de 380 kPa. 7. Con pantalla de visualización. 8. Rendimiento de batería: Autonomía de mínimo 2 horas con batería. 9. Alimentación 120 VAC 50-60 Hz. | 1
16 | CARRO DE PARO | 1. Con sistema de direccionamiento. 2. Con sistema de frenado mínimo en dos ruedas. 3. Con superficie destinada para el desfibrilador, que permita su movimiento y fijar la posición deseada y contar con mecanismo para evitar caídas. 4. Con un número mínimo de 4 compartimientos. 5. Mínimo un compartimiento debe permitir almacenamiento con separaciones para clasificación y separación. 6. Con cerradura para todos los compartimentos. 7. Con atril ajustable e integrado. 8. Con sistema de sujeción para tanque de oxígeno con el que cuenten en la institución. 9. Esquinas del carro redondeadas, con protección contra choque. 10. Tabla para masaje cardíaco de material ligero, resistente al impacto y lavable. 11.Multitoma incluido, con polo a tierra incorporado. 12.Con ruedas aislantes de electricidad, giratorias, de 12.5 cm de diámetro como mínimo. 13.En material lavable, resistente a la corrosión, no conductor de corriente eléctrica. | 1
17 | SUCCIONADOR | 1. Recipiente recolector de mínimo 1000 cc, encendido y apagado. 2. Regulación del nivel de succión, rango de vacío 150 mm Hg-500 mmHg. 3. Velocidad de flujo 15 L/min o mayor. 4. Esterilizable y reutilizable, con tapa hermética. 5.Mínimo 563 mmHg de presión. 6. Manguera de succión . 7. Con manómetro. 8.Con filtro hidrofóbico. 9. Nivel máximo de ruido 63DB +/- 10%. 10. Peso bruto/neto: 40 kg/6,0. 11. Alimentación Electrica de 100 A 240 V. | 1
18 | LARINGOSCOPIO | 1. Laringoscopio de material resistente. 2. Lámparas tipo Led. 3.Mango para Laringoscopio de fibra. 4. Hojas No 1,2,3,4, curvas y rectas 1,2,3,4. 5. Bombillo de repuesto. 6. Estuche para laringoscopio. 7. Baterías. | 1
19 | DESFIBRILADOR | 1. Desfibrilador Monitor Bifásico manual o automático. 2 .Desfibrilador con modos: Desfibrilacion Manual, modo DEA, cardioversion y monitoreo continuo integrado. 3. Monitorización de: SP02, PNI, ECG, respiración, temperatura. 4.Tipo de cable ECG con 3 a 5 leads. 5. PNI: Rango: 0 a 300 mmHg. 6. Temperatura: Rango: 0 a 50 C°. 7. Spo2: Rango: Adulto 0 a 120 RPM; Pediatrico, Neonatal de o a 150 RPM y medición de 0% a 100%. 8. FUNCIÓN MARCAPASOS: Funcion DEA (Desfibrilador Externo Automático) - Duracion del pulso de 40 ms o menor - Marcapasos Externo transcutaneo - Frecuencia de marcapasos ajustable al rango de 40 ppm o menor a 170 ppm o mayor. 9. FUNCIÓN MANUAL Y AUTOMATICO: De 1 a 360 J - Función desfribrilación manual - Nivel de energía hasta 360J en modo manual y automático. 10. ACCESORIOS: Paletas Adulto con Adaptador Pediátrico, con capacidad de descargas sincronizadas - Pantalla LCD mínimo 7" a color - Impresora térmica incluida - Cable ECG, entre 3 y 5 derivaciones. 11. Almacenamiento de datos de 100 pacientes o más. 12. Peso maximo de la unidad: 9kg. 13. Tiempo de carga de 8 segundos o menor para maxima energía. 14. Batería con capacidad para permitir hasta 100 desfibrilaciones a 360J. 15. Batería con Tiempo de carga maximo 4 horas para 90% al menos. 16. Alarmas programables: Alarmas audibles y visibles ( desconexion del paciente, alteraciones de frecuencia,nivel de bateria, entre otras). 17. Alimentación Electrica 100-240V AC, 1.8-0.8A | 1
20 | EQUIPO PRUEBA DE ESFUERZO | 1. SISTEMA OPERATIVO: Compatible con las indicaciones del fabricante. 2.Pantalla a color plana de minimo 22 pulgadas y resolución de 1920 x 1080. 3. Interfaz serie digital para banda sin fin. 4.OPCIÓN DE TECLADO A DISTANCIA: Interfaz para teclado a distancia opcional para uso con tapiz rodante, impresión de tira de ritmo de 12 derivaciones o adquisición de PANI. 5. VELOCIDAD DE MUESTREO: 10.000 muestras/segundo ó al menos 500Hz. Canal para detección de espigas de marcapasos. 6. OPCIÓN DE RED: Interfaz de red opcional para transferencia e impresión de datos a través de la red local. 7. Protección contra desfibrilación. 8. Impresora láser de alta velocidad o térmica matricial de 200 puntos por pulgada. 9. EXPORTACIÓN DEL INFORME FINAL: Capacidad de impresión por red. 10. ESTACIÓN DE TRABAJO : Carro de transporte , Compacto , Soporte de monitor, que permita el posicionamiento. 11. BANDA SIN FIN NORMA UL : Que cumpla respecto a fugas de corriente en un centro de atención médico. 12. DISPLAY: Indicación tiempo de ejercicio, entre otros. 13. PESO MÁXIMO SOPORTADO 160 kg. 14. RANGO DE ELEVACIÓN: De 0 a 25º continuamente variable. 15. RANGO DE VELOCIDAD: 0 a 18 km/h Mínimo, que permita incrementos de 0.1 km/h. 16. Puerto RS-232 para la comunicación con el equipo prueba de esfuerzo. 17. Baranda lateral y frontal. 18. PANEL DE CONTROL: Parada de emergencia (Botón) y (Cuerda). 19. ELECTROCARDIÓGRAFO: 19.1 Cumpla los requisitos de la norma ANSI/AAMI EC11 19.2 INTERFASE: Conexión Inalambrico para facilitar toma del examen y reducir ruido. 19.3 CANALES DE ENTRADA Adquisición simultánea de las 12 derivaciones. 19.4 DERIVACIONES ESTÁNDAR ADQUIRIDAS I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, y V6. 19.5 Alarmas programables: Alarmas audibles y visibles (Fisiologicas, interferencia, desconexion del paciente,nivel de batería, entre otras). 19.6 BATERÍA Minímo 3 horas en funcionamiento continuo. 19.7 DETECCIÓN DE MARCAPASOS. | 1
20. ACCESORIOS: Estación de carga - Cables de paciente con pinza . 21. MONITOR DE PRESIÓN : Registrar la presión arterial precisa y fiable en los intervalos correctos de prueba de esfuerzo, Almacenamiento de mínimo 300 lecturas en memoria, Con dos modos de presión arterial: modo de auscultación análisis de los sonidos de korotkoff para todas las fases estáticas y activas de la prueba de esfuerzo, Modo oscilométrico con presión neumática para mediciones estáticas, Visualización en pantalla de la señal de ECG del paciente y lectura de presión arterial y Comunicación con el sistema prueba de esfuerzo. 22. ALIMENTACIÓN ELECTRICA 110-240 V CA a 50/60 Hz.
21 | BRONCOSCOPIO RÍGIDO | 1. BRONCOSCOPIO RÍGIDO ADULTO 1.1 Foco prismática o cabeza del broncoscopio. 1.2 Tubo bronquial de díametro externo: 9-10mm con longitud mínima de 30 cm. 1.3 Tubo bronquial de díametro externo: 10-11 mm con longitud mínima de 30 cm. 1.4 Tubo bronquial de díametro externo: 11-12 mm con longitud mínima de 30 cm. 2. ACCESORIOS: 2.1 Pinzas (tipo cocodrilo, cuchara, de agarre, de ganche). 2.2 Tubos de aspiración. 2.3 Canula de inyección. 3. BRONCOSCOPIO RÍGIDO PEDIÁTRICO. 3.1 Foco prismática o cabeza del broncoscopio. 3.2 Tubo bronquial de díametro externo: 3.5 - 4 mm con longitud mínima de 30 cm. 3.3 Tubo bronquial talla 4 - 4.5 mm con longitud mínima de 30 cm. 3.4 Tubo bronquial talla 5 - 5.5 mm con longitud mínima de 30 cm. 3.5 Tubo bronquial talla 6 - 6.5 mm con longitud mínima de 30 cm. 4. ACCESORIOS: Pinzas (tipo cocodrilo, cuchara, de agarre, de ganche) , Tubos de aspiración y Canula de inyección. | 2