## Hoja1
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE IBAGUE TOLIMA "Favor diligenciar completamente los campos sombreados en color amarillo,
ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO
OBJETO | DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE REHABILITACIÓN CARDIOPULMONAR SEDE LIMONAR DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E DE IBAGUÉ TOLIMA
NOMBRE OFERENTE |  | VALIDEZ OFERTA: | Nit 890706833-9
NIT |  | TIEMPO ENTREGA PEDIDO:
DIRECCION |  | FORMA DE PAGO:
TELEFONO |  | OBSERVACIONES GENERALES:
CIUDAD |  | REGIMEN:
NOMBRE DEL CONTACTO
CELULAR DEL CONTACTO
Item | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS | CANTIDADES | Valor Uni | Iva | Uni total | Total
1 | PULSOXIMETRO | Generales: Pulsímetro de muñeca, portátil Inalámbrico Con conexión a Bluetooth Fácil programación Método de medición: transmisión espectrofotometría Rango de precisión y de medición: rango: Sp02: de 0% a 100% Frecuencia de pulso de entre 18 a 300 ppm Accesorios Sensor de oximetría adulto Baterías Batería con opción recargable de autonomía, que duren al menos 24 horas seguidas como mínimo Garantía mínima de un año Dos visitas de mantenimiento preventivo mínimo durante el periodo de garantía Certificado de calibración adicional al emitido por el fabricante Manual de operación y/o usuario en español Manual técnico en español Cumplimiento norma Decreto 4725 del 2005; Equipo Nuevo: que no tengan más de dos años de la fecha de fabricación Carta de suministro de repuestos e insumos igual o mayor a 5 años | 9 |  | 0 | 0 | 0
1 | MÓNITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO | GENERALES Monitor con pantalla de 10" como mínimo Despliegue de tendencias de 24 horas como mínimo Con Alarmas visuales y audibles, mensajes de error, y Silenciador de alarma Protección para descarga de desfibrilación ECG que permita seleccionar 3 o 5 derivaciones MONITORIZACIÓN Con monitorización de Parámetros (ECG, NIBP, SPO2, TEMP, Respiración) de forma numérica y por visualización de ondas Tipo de cable ECG con 3 a 5 leads PNI: Rango: 40 a 270 mmHg Temperatura: Rango: 0 a 50 C° Spo2: rango de 0-100% Pulso: 20-300 rpm ACCESORIOS Brazalete bariátrico y adultos cable ECG con minímo 3 derivaciones Sensor SPO2 reutilizable para pacientes adultos ALIMENTACION ELECTRICA Voltaje : 100 - 240 Vac ; frecuencia : 50/60 Hz Bateria con autonomia de minimo de 3 horas MANTENIMIENTO Garantía mínima de un año Dos visitas de mantenimiento preventivo mínimo durante el periodo de garantía Certificado de calibración adicional al emitido por el fabricante Manual de operación y/o usuario en español Manual técnico en español NORMATIVIDAD Cumplimiento norma Decreto 4725 del 2005; Equipo Nuevo: que no tengan mas de dos años de la fecha de fabricacion Carta de suministro de repuestos e insumos igual o mayor a 5 años | 7 |  | 0 | 0 | 0
1 | CICLO ERGÓMETRO DE CAMA PARA MIEMBROS INFERIORES | GENERALES Velocidad rotacional máxima 110V: 1rpm Carga mínima 7 W Carga máxima 1000 W Incrementos de la carga mínimo 1 vatio(W) Carga continua máxima: 750W control de carga de trabajo hiperbólica control de carga de trabajo líneal control de carga de trabajo de par fijo Rpm mínimas independiente de la carga constante debe ser mínimo 30rpm Potencia de arranque lo más baja posible Rpm máximas independiente de la carga constante debe ser mínimo 150rpm Peso máximo del equipo 50 kg Fácil de transportar Montura con ruedas para posicionar en cama Calapies Auste de la altura Ajuste del ancho Cumple con normativa de fuga maxima de corriente para equipos medicos ALIMENTACION ELECTRICA Voltaje : 100 - 240 Vac ; frecuencia : 50/60 Hz MANTENIMIENTO Garantía mínima de un año Dos visitas de mantenimiento preventivo mínimo durante el periodo de garantía Certificado de calibración adicional al emitido por el fabricante Manual de operación y/o usuario en español Manual técnico en español NORMATIVIDAD Cumplimiento norma Decreto 4725 del 2005; Equipo Nuevo: que no tengan mas de dos años de la fecha de fabricacion Carta de suministro de repuestos e insumos igual o mayor a 5 años | 1 |  | 0 | 0 | 0
1 | ERGOESPIRÓMETRO FIJO + BANDA SIN FIN + BICICLETA RECUMBENT + CICLOERGOMÉTRO DE MIEMBROS SUPERIORES + PULSOXIMETRO DE MUÑECA + MAPA + ECG PÓRTATIL + CARRO DE TRANSPORTE + COMPUTADOR CON PANTALLA DUAL | ERGOESPIROMETRO SENSOR DE 02 Medición por método electroquímico o Paramagnético Rango: Entre 0 a 100% como mínimo precisión: ±0.1% Tiempo de respuesta: < 120ms mínimo SENSOR DE C02 Medición tipo infrarrojo Rango: Entre de 0 a 10% mínimo. precisión: ±0.1 % máximo. Tiempo de respuesta: 100ms TURBINA DE VOLUMEN Medición: turbina dígital Rango de flujo: < 21 L/s mínimo Precisión: ±2% o 20 mL/s Resistencia: <0.1 Kpa CPET (TEST DE EJERCICIO CARDIPULMONAR) FVC, Intercambio de gas pulmonar, calorimetria indirecta, RMR, SVC, MVV, FAT, RPM, PRO, CHO, AT, RCP GENERALES Debe tener Interfaz pc por Conexión USB o Bluetooth Fuente de alimentación 110 V SOFTWARE El software debe permitir conectarse a una base de datos local o en red. El sistema de ergoespirometria debe contar con Electrocardiografo portátil de 12 derivaciones que se visualicen los trazos en el software El sistema de ergoespirometria debe contar con sistema de pulsioximetria que se visualicen los datos de saturación en el software El sistema de ergoespirometria debe contar con sistema de presión arterial que se visualicen los datos desde la interfaz del software El sistema de ergoespirometria debe contar con sistema de espirometria que se visualicen los datos desde la interfaz del software BANDA SIN FIN Se debe sincronizar con el ergoespirometro ofertado Velocidad máxima mayor o igual 18Km/h velocidad operativa mínima debe ser menor o igual a 0.5km/h Ajuste de velocidad a 0.1km/h Debe contar con elevación positiva mayor o igual a 15% Peso máximo del usuario mínimo de 200 kg Debe permitir la conectividad USB y RS232 Medidas: 260 X 110 X 160 cm como máximo Potencia máx del motor minimo de 1.8kW Alimentación electrica 115a 200 v a 50/60Hz Debe venir con arco de seguridad que permita detener la prueba si el paciente sufre de una caida BICICLETA RECUMBENT MAGNETICA La bicicleta Recubent debe sincronizarse con el sistema de ergoespirometria Rango de RPM entre 30 a 120 como mìnimo Rango de potencia 7 - 750 W como mínimo Pantalla de visualización Diseño de Fácil acceso para pacientes Respaldo ergonómico Pedales Peso máximo del usuario mínimo de 200kg Manijas de agarre Conectividad USB y RS232 Alimentación electrica 110-240V Frecuencia 50/60Hz y/o autogeneradora CICLOERGOMETRO DE MIEMBROS SUPERIORES El cicloergometro de miembros superiores debe sincronizarse con el sistema de ergoespirometria Rango de potencia: 5W mínimo. Rango de velocidad: de 30 a 120 rpm mínimo Debe contar con sistema de frenado Conectividad USB ó RS232 Alimentación electrica 110-240V Frecuencia 50/60Hz y/o autogeneradora PULSOXIMETRO DE MUÑECA El pulsoximetro debe sincronizarse con el sistema de ergoespirometria Encendido automatico Peso máximo: 80g Rango de medición SpO2: 0 - 100% Rango de medición Frecuencia cardiaca: 18 - 300 rpm Precisión de saturación de oxigeno +-2 mìnimo Alimentación electrica: 1,5V Duración de la Batería minimo 24 horas Memoria minima: 1000 horas Frecuencia de muestreo variable 1 a 4 segundos MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL El medidor de presión arterial debe ser compatible con el ergoespirometro solicitado y se visualice en el software El medidor de presión arterial debe permitir realizar mediciones en el entorno vinculado para pruebas de esfuerzo cardíaco Debe permitir modo dual de medición de la presión arterial en ejercicio y en reposo Debe permitir la integración con todos los sistemas conocidos de ECG de esfuerzo, con RS-232 La precisión del dispositivo debe ser equivalente a la de un observador capacitado que utiliza un método de auscultación con manguito/ estetoscopio según ANSI/AAMI/ISO 81060-2 Las dimensiones del equipo deben ser menor o igual a 25 cmx 18 cm x 12 cm El dispositivo debe ser liviano menor o igual a 2 kg Entrada: 100-240 VCA a 1.5A, 50-60 Hz Clasificación: Clase I, continua ECG PORTÁTIL 12 DERIVACIONES Frecuencia de muestreo maxima: mayor o igual a 32Khz Botón de inicio/parada para registro de ECG Opción de integración directa con otros dispositivos tipo holter, ergometros, espirometros y ABPM. Batería recargable de minimo 10 horas de duración Tiempo de carga de la batería: 2 horas CARRO DE TRANSPORTE PARA ERGOESPIROMETRO Debe tener regleta electrica para conectar los equipos Debe tener soporte para dos monitores de minimo 24" Debe tener minimo dos bandejas para equipos y cajon de almacenamiento Sistema de protección electrica por fusible COMPUTADOR CON MONITOR DUAL Sistema operativo compatible con el software de la prueba de esfuerzo Memoria RAM de 8GB minimo Memoria mínima de 256GB Minimo 3 puertos USB Monitor de mínimo dual de 24" mínimo Puerto HDMI y VGA MANTENIMIENTO Garantía mínima de un año Dos visitas de mantenimiento preventivo mínimo durante el periodo de garantía Manual de operación y/o usuario en español Manual técnico en español NORMATIVIDAD Cumplimiento norma Decreto 4725 del 2005; Equipo Nuevo: que no tengan mas de dos años de la fecha de fabricacion Carta de suministro de repuestos e insumos igual o mayor a 5 años | 1 |  | 0 | 0 | 0
1 | BANDA SIN FIN | GENERALES Capacidad de peso de usuario Mínimo 180 kg Rango de velocidad adelante mínimo 1 a 16 k/h Incrementos de velocidad mínimo 0.1 k/h Rango de inclinación delantera : mínimo 0 a15%; Rango de inclinacion trasera: minimo 0 a 10 % Sistema de auto -lubricación Minimo 2 caballos de fuerza Pantalla de visualización Evaluacion basica y lecturas (Lectura de velocidad, tiempo ejecutado, inclinación y distancia, entre otras) como mínimo Programación de ejercicios predeterminados y personalizados Parada de Emergencia Pasamanos frontal Pasamanos laterales Cumple con normativa de fuga maxima de corriente para equipos medicos medidas: 260 X 110 X 160 cm como máximo ALIMENTACIÓN ELECTRICA 120 a 200 v a 50/60Hz MANTENIMIENTO Garantía mínima de un año Dos visitas de mantenimiento preventivo mínimo durante el periodo de garantía Manual de operación y/o usuario en español Manual técnico en español NORMATIVIDAD Cumplimiento norma Decreto 4725 del 2005; Equipo Nuevo: que no tengan mas de dos años de la fecha de fabricacion Carta de suministro de repuestos e insumos igual o mayor a 5 años | 3 |  | 0 | 0 | 0
1 | BICICLETA VERTICAL | GENERALES Sistema de autogeneración Niveles de resistencia minímo 20 Capacidad de peso de usuario 200 kg mínimo Silla ANCHA modificable: adelante, atras, arriba y abajo Pantalla de visualización tipo LED Lectura de RPM, Monitorización de frecuencia cardiaca, tiempo ejecutado y distancia, entre otros Pedales ergonómicos con correa de ajuste Programación de ejercicios integrados Manubrio con soporte de codos y sensor de contacto Medidas: 130 x 70 x 150 cm como máximo Peso: 59 Kg máximo MANTENIMIENTO Garantía mínima de un año Dos visitas de mantenimiento preventivo mínimo durante el periodo de garantía Manual de operación y/o usuario en español Manual técnico en español NORMATIVIDAD Cumplimiento norma Decreto 4725 del 2005; Equipo Nuevo: que no tengan mas de dos años de la fecha de fabricación Carta de suministro de repuestos e insumos igual o mayor a 5 años | 3 |  | 0 | 0 | 0
1 | BICICLETA RECUMBENT | GENERALES Bicicleta con espaldar Con posición graduable según la estatura del usuario (asiento) Peso máximo paciente 200 kg mínimo Pantalla de visualización Programas predeterminados y personalizado Alimentación automática y/o auto generadora Pedales con correa de ajuste Manijas de agarre Diseño de Fácil acceso para pacientes Dimensiones (LxA): máximo 170 cm x 90 cm Resistencia: 20 niveles de resistencia ALIMENTACIÓN ELECTRICA 120 a 200 v a 50/60Hz o Autogeneradora MANTENIMIENTO Garantía mínima de un año Dos visitas de mantenimiento preventivo mínimo durante el periodo de garantía Certificado de calibración adicional al emitido por el fabricante Manual de operación y/o usuario en español Manual técnico en español NORMATIVIDAD Cumplimiento norma Decreto 4725 del 2005; Equipo Nuevo: que no tengan mas de dos años de la fecha de fabricacion Carta de suministro de repuestos e insumos igual o mayor a 5 años | 3 |  | 0 | 0 | 0
1 | ELÍPTICA | GENERALES Peso máximo de usuario: mínimo 180 kg Niveles de resistencia: 40 como mínimo Longitud de la zancada: entre 40 y 65 cm mínimo Brazos (palancas) moviles para soporte de marcha con sensores de ritmo. Manubrio frontal para agarre Altura de subida (zancada): máximo 40 cm FUNCIONAMIENTO Pedales ergonómicos Sistema de autogeneración Pantalla de visualización Programas predeterminados y personalizados Dimensiones máximas (LxA): 210x90 cm MANTENIMIENTO Garantía mínima de un año Dos visitas de mantenimiento preventivo mínimo durante el periodo de garantía Certificado de calibración adicional al emitido por el fabricante ( cuando aplique) Manual de operación y/o usuario en español Manual técnico en español NORMATIVIDAD Cumplimiento norma Decreto 4725 del 2005; Equipo Nuevo: que no tengan mas de dos años de la fecha de fabricacion Carta de suministro de repuestos e insumos igual o mayor a 5 años | 2 |  | 0 | 0 | 0
1 | CICLO- ERGÓMETRO PARA CUERPO SUPERIOR E INFERIOR | Para miembros superiores e inferiores Equipo portatil y electrico con asistencia pasiva para pacientes de rehabilitacion Pedales bidireccionales, con sistema de sujeccion Pantalla de visualización Velocidad, tiempo, calorias y distancia recorrida, entre otras Sistema de ajuste de resistencia manual o digital MANTENIMIENTO Garantía mínima de un año Dos visitas de mantenimiento preventivo mínimo durante el periodo de garantía Manual de operación y/o usuario en español Manual técnico en español NORMATIVIDAD Cumplimiento norma Decreto 4725 del 2005; Equipo Nuevo: que no tengan mas de dos años de la fecha de fabricacion Carta de suministro de repuestos e insumos igual o mayor a 5 años | 3 |  | 0 | 0 | 0
1 | PODÓMETRO | GENERALES Podómetro de pulsera Contador de pasos Sensor de frecuencia cardiaca Alerta de anómalias cardiacas Resistente al agua Distancia recorrida Tiempo transcurrido Tiempo de báteria MANTENIMIENTO Garantía mínima de un año Dos visitas de mantenimiento preventivo mínimo durante el periodo de garantía Manual de operación y/o usuario en español Manual técnico en español NORMATIVIDAD Cumplimiento norma Decreto 4725 del 2005; Equipo Nuevo: que no tengan mas de dos años de la fecha de fabricacion Carta de suministro de repuestos e insumos igual o mayor a 5 años | 2 |  | 0 | 0 | 0
1 | MULTIFUERZA | MULTIFUERZA Material De alta resistencia Pintura Electrostática Estaciones de trabajo Mínimo 4 diferentes Guaya Industrial Torre de peso Mínimo 2 Asientos Cojineria en materia resistente y antifluido Cojineria ajustable Agarres Ergonómicos Dimensiones ensamblado Máxima 300 x 300 x 220 cm Pin selector De peso Ejercicios Polea alta polea baja Extensión pierna Pecho lateral y frontal Pecho frontal MANTENIMIENTO Garantía mínima de un año Dos visitas de mantenimiento preventivo mínimo durante el periodo de garantía Manual de operación y/o usuario en español Manual técnico en español NORMATIVIDAD Cumplimiento norma Decreto 4725 del 2005; Equipo Nuevo: que no tengan mas de dos años de la fecha de fabricación Carta de suministro de repuestos e insumos igual o mayor a 5 años | 1 |  | 0 | 0 | 0
1 | BASCULA DE BIOIMPEDANCIA | Método de medición Análisis de impedancia bioeléctrica Plataforma de medición Dimensiones 980X1500X850 mm como máximo Báscula integrada Capacidad de Mínimo 250kg División de la báscula 50g < 150Kg > 100g Medición de impedancia Impedancia (Z), Resistencia (R), Reactancia (Xc), ángulo de fase (φ) Ángulo de fase De 0° a 20° como mínimo. Impedancia De 10 Ω a 1K Ω mínimo Duración de medición Máximo 90 segundos Sistema de sujección Barandales de sujección Electrodos De material resistente, en acero inoxidable Pantalla táctil Display de visualización de las mediciones Interfaces USB y Ethernet como mínimo Parámetros de diagnóstico Análisis del Índice de Masa Muscular Análisis de Masa grasa Análisis de grasa viceral Análisis de Músculo esquelético Historial del cuerpo Segmentos de medición Brazo derecho Brazo izquierdo Pierna derecha Pierna izquierda Parte derecha del cuerpo Parte izquierda del cuerpo Torso Software Incluido en el equipo con observación en pantalla Peso del equipo 40 kg como máximo Sistema eléctrico 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz MANTENIMIENTO Garantía mínima de un año Dos visitas de mantenimiento preventivo mínimo durante el periodo de garantía Manual de operación y/o usuario en español Manual técnico en español NORMATIVIDAD Cumplimiento norma Decreto 4725 del 2005; Equipo Nuevo: que no tengan mas de dos años de la fecha de fabricacion Carta de suministro de repuestos e insumos igual o mayor a 5 años | 1 |  | 0 | 0 | 0
1 | BÁSCULA | GENERALES Bascula Digital, Sin tallimetro Base antideslizante, sólida y estable Báscula con Superficie plana en material resistente Display para la visualización del peso Ajuste automatico a cero Rango de medición: 0 a 200 kg o más amplio Precisión 100 gr maximo Escala de pesajese graduada en kg y Libras Desconexión automática para ahorro de energía Suministro electrico Opción de baterías y/o 110 v MANTENIMIENTO Garantía mínima de un año Dos visitas de mantenimiento preventivo mínimo durante el periodo de garantía Manual de operación y/o usuario en español Manual técnico en español NORMATIVIDAD Cumplimiento norma Decreto 4725 del 2005; Equipo Nuevo: que no tengan mas de dos años de la fecha de fabricacion Carta de suministro de repuestos e insumos igual o mayor a 5 años | 1 |  | 0 | 0 | 0
1 | TALLÍMETRO | GENERALES Base para toma de medición de pie; con 25 cm de ancho como mínimo En material resistente, liviano y no deformable Tope móvil Rango de medición en espaldar de al menos 200 cm Grado médico, según lo establecido en la norma 2465 del 2016 Graduación 1mm MANTENIMIENTO Garantía mínima de un año Certificado de calibración adicional al emitido por el fabricante Manual de operación y/o usuario en español Manual técnico en español NORMATIVIDAD Cumplimiento norma Decreto 4725 del 2005; Equipo Nuevo: que no tengan mas de dos años de la fecha de fabricacion Carta de suministro de repuestos e insumos igual o mayor a 5 años | 1 |  | 0 | 0 | 0
1 | FONENDOSCOPIO | GENERAL Alta sensibilidad acústica para la realización de valoraciones generales en acero inoxidable Campana adulta/ pediátrico en acero inoxidable y tubos auriculares en aluminio Diafragma de doble frecuencia Olivas flexibles fabricadas en silicona o goma libre de látex grado médico. Tubo flexible en forma de "Y" de 67 cm o mayor, libre de latex ACCESORIOS kit de membranas y olivas adicionales MANTENIMIENTO Garantía mínima de un año Dos visitas de mantenimiento preventivo mínimo durante el periodo de garantía Manual de operación y/o usuario en español Manual técnico en español | 2 |  | 0 | 0 | 0
1 | CARRO DE PARO | Generales Estructura principal en acero de alta resistencia; con acabado en pintura electroestática Con sistema de direccionamiento (manija fija) Con sistema de frenado mínimo en dos ruedas o central Con superficie destinada para equipo y contar con mecanismo para evitar caídas Con mínimo 4 compartimientos; Mínimo un compartimiento debe permitir almacenamiento con separaciones para clasificación y separación Con cerradura para todos los compartimentos Con atril ajustable e integrado Con sistema de sujeción para tanque de oxígeno portátil Esquinas del carro redondeadas, con protección contra choque Tabla para masaje cardíaco, resistente al impacto Multitoma incluido, con polo a tierra incorporado Con ruedas aislantes de electricidad, giratorias. En material lavable, resistente a la corrosión, no conductor de corriente eléctrica MANTENIMIENTO Garantía mínima de un año Dos visitas de mantenimiento preventivo mínimo durante el periodo de garantía Manual de operación y/o usuario en español Manual técnico en español NORMATIVIDAD Cumplimiento norma Decreto 4725 del 2005; Equipo Nuevo: que no tengan mas de dos años de la fecha de fabricacion Carta de suministro de repuestos e insumos igual o mayor a 5 años | 1 |  | 0 | 0 | 0
1 | SUCCIONADOR | Recipiente recolector de mínimo 1000 cc Rango de vacío 150 mm Hg-500 mmHg como mínimo Velocidad de flujo 15 L/min o mayor Protección de sobreflujo con control regulable de flujo de vacio vacío máximo: 563 mmHg como mínimo Manguera de succión Con manómetro Con filtro hidrofóbico Nivel máximo de ruido 63DB +/- 10% Peso 10 kg como máximo ALIMENTACIÓN ELECTRICA De 100 A 240 V MANTENIMIENTO Garantía mínima de un año Dos visitas de mantenimiento preventivo mínimo durante el periodo de garantía Manual de operación y/o usuario en español Manual técnico en español NORMATIVIDAD Cumplimiento norma Decreto 4725 del 2005; Equipo Nuevo: que no tengan mas de dos años de la fecha de fabricación Carta de suministro de repuestos e insumos igual o mayor a 5 años | 1 |  | 0 | 0 | 0
1 | LARINGOSCOPIO | Mango para laringoscopio de fibra óptica Iluminación fibra óptica Laringoscopio de material resistente Hojas curvas No 1,2,3,4 y rectas 1,2,3,4 en acero quirúrgico, reutilizables Bombillo de repuesto Estuche para laringoscopio ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Baterías MANTENIMIENTO Garantía mínima de un año Dos visitas de mantenimiento preventivo mínimo durante el periodo de garantía Manual de operación y/o usuario en español Manual técnico en español NORMATIVIDAD Cumplimiento norma Decreto 4725 del 2005; Equipo Nuevo: que no tengan mas de dos años de la fecha de fabricación Carta de suministro de repuestos e insumos igual o mayor a 5 años | 1 |  | 0 | 0 | 0
1 | DESFIBRILADOR | GENERAL Onda de desfibrilación: bifásica. Desfibrilador con modos: Desfibrilación Manual, modo DEA, Marcapasos y Monitoreo continúo integrado Pantalla LCD mínimo 7" a color Impresora térmica incluida Indicador de sonido FUNCIÓN MONITOR Monitorización de: SP02, PNI, ECG, respiración, temperatura. Cable ECG: con 3 a 5 leads Rango: 15-300 ppm mínimo PNI: Rango: 0 a 300 mmHg Temperatura: Rango: 0 a 50 C° Spo2: Medición de 0% a 100% FP/FR: Adulto 0 a 120 RPM; Pediátrico, Neonatal de o a 150 RPM FUNCIÓN MARCAPASOS Duración del pulso de 40 ms o menor salida de estimulación de 0 a 20 mA, con precisión de ±5% Frecuencia de marcapasos ajustable al rango de 40 ppm o menor a 170 ppm o mayor FUNCIÓN MANUAL Y AUTOMATICO Función DEA (Desfibrilador Externo Automático) Rango de descarga: de 1 a 360 J Función desfibrilación manual Tiempo de carga de 8 segundos o menor para máxima energía. Nivel de energía hasta 360J en modo manual y automático ACCESORIOS Paletas Adulto con Adaptador Pediátrico, con capacidad de descargas sincronizadas. Cable ECG, entre 3 y 5 derivaciones DATOS TÉCNICOS Almacenamiento de datos de 100 pacientes o más Peso máximo de la unidad: 9kg BATERÍA Batería con capacidad para permitir hasta 100 desfibrilaciones a 360J Batería con Tiempo de carga máximo 4 horas para 90% al menos ALARMA Alarmas programables: Alarmas audibles y visibles (desconexión del paciente, alteraciones de frecuencia, nivel de batería, entre otras) ALIMENTACION ELECTRICA 100-240V AC, 1.8-0.8A MANTENIMIENTO Garantía mínima de un año Dos visitas de mantenimiento preventivo mínimo durante el periodo de garantía Manual de operación y/o usuario en español Manual técnico en español NORMATIVIDAD Cumplimiento norma Decreto 4725 del 2005; Equipo Nuevo: que no tengan mas de dos años de la fecha de fabricación Carta de suministro de repuestos e insumos igual o mayor a 5 años | 1 |  | 0 | 0 | 0
1 | CAMILLA HIDRÁULICA PARA TERAPIA FÍSICA | Camilla de accionamiento hidráulico o eléctrico (protegido de derrames) levante de cabecero con orificio facial Altura variable: en el Rango 46 cm a 76 cm +/- 2 tapizado en material lavable de alta resistencia Dimensiones de la superficie del paciente 190 cm de largo x 70 cm de ancho como máximo con posiciones horizontal, semifowler, fowler y sentado Estructura fabricada en acero inoxidable o cold rolled c 18 Capacidad de carga de 180 Kg como Mínimo Acabado en pintura electrostática en polvo. MANTENIMIENTO Garantía mínima de un año Dos visitas de mantenimiento preventivo mínimo durante el periodo de garantía Manual de operación y/o usuario en español Manual técnico en español NORMATIVIDAD Cumplimiento norma Decreto 4725 del 2005; Equipo Nuevo: que no tengan mas de dos años de la fecha de fabricación. Carta de suministro de repuestos e insumos igual o mayor a 5 años | 7 |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL | 51 |  |  |  | 0